Fiji/ImageJ 复核：SEM 形貌定量方法附录

冻结的 12 张分层随机 SEM 图像（seed = 20260830）；与项目 Python 基线逐图对照

结论 孔隙面积分数可互换地复核；等效直径与圆度保留高度一致的排序；对象数对 Watershed 和小连通域规则敏感，不应在两软件间直接混用。

1  冻结抽样与等价处理

从 28 张已校准 SEM/SEM-like 图像按图像角色分层随机抽取 12 张：coating 7、particle 4、reference 1。导出的是 Python 主流程同一裁剪 ROI 与 1–99% 对比度归一化版本；TIFF 保留 8-bit 灰度，PNG 复用 manual_calibration.csv。Fiji 对每图执行 Analyze › Set Scale（1 px = manifest 中 pixel_size_um），不使用 Global scale。

Fiji 宏：Gaussian Blur σ=1 px → Otsu（亮对象）→ Convert to Mask → binary Open → Watershed → Analyze Particles。最小面积使用与 Python 相同的图像自适应阈值（max[12 px, 1.5×10⁻⁵×图像像素数]）并换算为 µm²。孔隙率在 Watershed 前由前景像素分数计算；直径、圆度和对象数在 Watershed 后测量。

2  逐图对照结果（n = 12；Fiji − Python）

| 指标 | Spearman ρ | 中位 ¦Δ¦ | 95% bootstrap CI | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙面积分数 | 1.00 | 0.002127 面积分数 | [0.00119, 0.00326] | 一致，可作面积分数复核 |
| 等效直径 (µm) | 0.99 | 0.8052 µm | [0.234, 1.3] | 排序一致；尺度有系统差 |
| 圆度 | 0.99 | 0.01644 无量纲 | [0.00367, 0.0305] | 排序一致；边界估计差异小 |
| 对象数 | 0.51 | 217 个/图 | [175, 589] | 不一致；分水岭种子敏感 |

3  一致的条件与失败边界

一致：同一 ROI、同一像素标定、对比度稳定且目标相对背景为亮相时，Otsu 得到的面积分数几乎等价（ρ=1.00，中位 |Δ|=0.00213）。粒径与圆度的 ρ=0.99，适合比较相对排序或趋势。

失败：对象相互接触、边界弱、强充电/阴影、倍率导致颗粒跨越最小面积门槛，或连通域在 Watershed 中被不同种子切分时，对象数会偏离（ρ=0.51；Fiji 中位数高 217 个/图）。此时应报告掩膜、保持单一软件的计数规则，并将分割误差作为方法限制，而非解释为真实制备差异。

可复现文件：fiji/sem_morphometry_review.ijm；scripts/build_fiji_review_package.py；scripts/compare_fiji_python.py；outputs/fiji_review_comparison.csv。ImageJ 官方文档：imagej.net/tutorials/batch-processing-with-ij-macro。